## Slide 1: Интегрисане академске студије фармације Социјална фармација Тематска јединица бр. 12
Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава. Обележавање медицинских средстава

## Slide 2: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Од 1993. године врши се законски регулисано стављање медицинских средстава у промет у Србији.
Закон о производњи и промету лекова и медицинских средстава у Србији- први регулаторни пропис
Око 30000 медицинских средстава је од 1993. године до данас стављено у промет у Србији.
Од 2010. године на основу Закона о лековима и медицинским средствима се врши упис медицинских средстава у Регистар као услов за стављање у промет.
Агенцији за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) врши упис, обнову уписа, као и измене и допуне уписа медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Комисија за медицинска срества

## Slide 3: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Правни основ за обављање послова Агенције из области медицинских средстава
Закон о медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 105/2017)
Подзаконски акти (правилници)
Донети правилници:
Правилник о увозу медицинских средстава која нису регистрована („Службени гласник РС“, бр. 39/2018)
Правилник о утврђивању статуса производа („Службени гласник РС“, бр. 65/2018)
Правилник о регистрима које води Привредна комора Србије („Службени гласник РС“, бр. 65/2018)
Правилник о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама („Службени гласник РС“, бр. 65/2018)
Правилник о основним захтевима за медицинска средства („Службени гласник РС“, бр. 65/2018)
Правилник о регистрацији медицинског средства („Службени гласник РС“, бр. 84/2018)
Правилник о промету на велико медицинских средстава („Службени гласник РС“, бр. 84/2018)
Правилник о обавезама произвођача које се примењују на увознике, велепродаје и друга лица („Службени гласник РС“, бр. 84/2018)

## Slide 4: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Правни основ за обављање послова Агенције из области медицинских средстава
Правилници у поступку доношења
Правилник о клиничким испитивањима медицинских средстава
Правилник о вигиланци медицинских средстава
Правилник о праћењу медицинских средстава на тржишту
Правилник о обустављању и повлачењу, као и техничкој процени медицинског средства на тржишту
Смернице добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава (GDP)
Правилник о обележавању медицинских средстава и садржају упутства за употребу медицинских средстава
Правилник о производњи медицинских средстава
Обједињени списак хармонизованих стандарда за медицинска средства
Правилник о дозволи за израду и основним захтевима за медицинска средства која се израђују у здравственој установи
Правилник о обрасцу и садржини легитимације инспектора за медицинска средства.

## Slide 5: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Изјава о усклађености медицинских средстава је документ којим произвођач потврђује да је медицинско средство у складу са захтевима директива Европске уније и стандардима, односно техничким прописима;
Клиничко испитивање медицинског средства је поступак којим се утврђује или потврђује да су његова безбедност и ефикасност у складу са декларисаном применом коју је одредио произвођач;
Вигиланца медицинског средства је скуп активности које се односе на прикупљање, процену, разумевање и реаговање на нова сазнања о ризицима који произлазе из његове употребе или примене, а посебно његовог штетног деловања, интеракције с другим супстанцама или производима, контраиндикације, злоупотребе, смањеног деловања, квара и техничке неисправности;
специјализована продавница за медицинска средства је продајни објекат у коме се врши промет на мало медицинских средстава;

## Slide 6: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Произвођач медицинског средства у поступку уписа у Регистар медицинских средстава је правно или физичко лице које пројектује, производи, пакује, обележава, односно пушта медицинско средство у промет под сопственим називом, без обзира на то да ли ове радње спроводи то лице или то у његово име чини треће лице, и одговорно је за квалитет, безбедност и ефикасност медицинског средства;
Намена медицинског средства је предвиђена употреба медицинског средства коју је одредио произвођач и која је наведена на спољњем паковању, у упутству за употребу и у промотивном материјалу;
Пуштање у промет медицинског средства је поступак снабдевања тржишта медицинским средством након уписа у Регистар медицинских средстава који води Агенција;

## Slide 7: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Овлашћени представник је заступник, представник, дистрибутер произвођача, односно свако друго физичко или правно лице са седиштем у Републици Србији које је произвођач медицинског средства писменим путем овластио да поступа у његово име и да пред надлежним органима Републике Србије води поступак у складу са овим законом и одговоран је за квалитет, безбедност и ефикасност медицинског средства као и произвођач тог медицинског средства;
Генерички назив медицинског средства је заједничко име за групу медицинских средстава која имају исту или сличну намену или истоветну технологију која им дозвољава да буду класификована на основу општих а не специфичних карактеристика;
Медицинско средство за једнократну употребу је медицинско средство које је намењено да се употребљава само једном за једног пацијента;
Медицинско средство у чијој производњи се користе животињска ткива или продукти животињског порекла је медицинско средство које мора да задовољи одређене захтеве у погледу ризика преноса спонгиформне енцефалопатије (ТСЕ) на пацијента или друго лице у нормалним условима коришћења;

## Slide 8: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Нотификационо тело је тело које оцењује усклађеност медицинских средстава које је надлежни орган одређене земље Европске уније пријавио Европској комисији за обављање поступака оцењивања усклађености производа са захтевима директива Европске уније, које има свој идентификациони број;
Сертификат о усклађености је документ који издаје нотификационо тело којим се потврђује да је производ или група производа одређеног произвођача усаглашен са захтевима директива Европске уније и стандардима, односно техничким прописима;
Носилац уписа у Регистар медицинских средстава је предлагач који је добио решење о упису у наведени регистар;
Земље Европске уније и земље које имају исте или сличне захтеве за издавање дозволе за лек јесу земље које су чланице Интернационалне конференције за хармонизацију техничких захтева за издавање дозволе за лек (ICH).

## Slide 9: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Врсте медицинских средстава (према члану 171) су:
1) општа медицинска средства;
2) инвитро дијагностичка медицинска средства;
3) активна имплантабилна медицинска средства.

## Slide 10: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Општа медицинска средства (према члану 172)
сви инструменти, апарати, уређаји и производи који се примењују на људима било да се користе самостално или у комбинацији, укључујући и софтвер потребан за правилну примену, а користе се ради:
1) утврђивања дијагнозе, превенције, праћења, лечења или ублажавања болести;
2) утврђивања дијагнозе, праћења, лечења или ублажавања повреда или инвалидитета;
3) испитивања, замене или модификације анатомских или физиолошких функција;
4) контроле зачећа.
Медицинским средством из става 1. овог члана сматра се и оно средство које не испуњава своју основну намену у или на људском организму фармаколошком, имунолошком или метаболичком активношћу, али може у својој намени бити потпомогнуто супстанцама у свом саставу које испољавају исту такву активност.
Активна медицинска средства су производи чије деловање зависи од извора електричне енергије или било којег извора енергије који сене напаја директно из људског тела или гравитације.
Министар надлежан за послове здравља прописује правила за класификацију општих медицинских средстава.

## Slide 11: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Инвитро дијагностичка медицинска средства (према члану 173)
обухватају реагенсе, производе реагенаса, материјал за контролу и калибрацију, комплет реагенаса, инструменте, апаратуру, опрему или систем који се користи самостално или у комбинацији намењен за употребу у ин витро условима за испитивање узорака, укључујући крв и узорке ткива добијене од људског организма, да би се добиле информације:
1) које се односе на физиолошка или патолошка стања;
2) које се односе на конгениталне аномалије;
3) за одређивање сигурности и компатибилности потенцијалног примаоца;
4) за праћење терапијских поступака;
Посуда за сакупљање узорака сматра се инвитро дијагностичким медицинским средством, односно средством вакуумског типа или невакуумског типа за примарно држање и чување узорака добијених из људског тела, у циљу инвитро дијагностичког испитивања.
Средство за самотестирање је свако инвитро дијагностичко медицинско средство чија је намена да га користе нестручна лица у свом окружењу.
Средство за процену перформансе је свако инвитро дијагностичко средство чија је намена да буде предмет једне или више студија за процену перформанси које се изводе у лабораторијама за медицинске анализе или у било ком другом погодном окружењу изван његових сопствених просторија.
Калибратор и контролни материјал односе се на сваку супстанцу, материјал или производ намењен за одређивање мерних односа или за проверу карактеристика перформансе неког средства у односу на његову намену.
Инвитро дијагностичким медицинским средством не сматрају се производи за општу лабораторијску употребу, осим ако те производе произвођач медицинског средства искључиво не намени за употребу у инвитро дијагностичким испитивањима.

## Slide 12: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Активна имплантабилна медицинска средства (према члану 174)
Активна имплантабилна медицинска средства су производи чије деловање зависи од извора електричне енергије или било којег извора енергије, а који се не напајају директно из људског тела или гравитације и намењена су да се у целости или делимично хируршки уграде у људско тело или да се трајно уграде у телесни отвор.

## Slide 13: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Подела општих медицинских средстава (Члан 175)
Општа медицинска средства из члана 172. овог закона деле се:
1) према степену ризика за корисника на:
- I класу - медицинска средства с ниским степеном ризика за корисника;
- IIа класу - медицинска средства с вишим степеном ризика за корисника;
- IIб класу - медицинска средства с високим степеном ризика за корисника;
- III класу - медицинска средства с највишим степеном ризика за корисника;
2) према природи медицинског средства, њиховој повезаности са изворима енергије и другим особинама медицинског средства на:
- неинвазивна;
- инвазивна;
- активна;
3) према дужини примене у или на људском организму на медицинска средства:
- пролазне примене (намењена за континуирану примену краћу од 60 минута);
- краткотрајне примене (намењена за континуирану примену најдуже 30 дана);
- дуготрајне примене (намењена за континуирану примену дуже од 30 дана)

## Slide 14: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Подела инвитро дијагностичких медицинских средстава (Члан 176)
Инвитро дијагностичка медицинска средства из члана 173. овог закона деле се на:
1) ЛИСТУ А:
- реагенси и производи реагенаса, укључујући и материјале за контролу и калибрацију за одређивање следећих крвних група: "АБО"
систем, резус ("Ц, ц, Д, Е, е") ""anti-Kell";
- реагенси и производи реагенаса, укључујући и материјале за контролу и калибрацију за откривање, потврђивање и квантификовање
маркера ХИВ инфекције (ХИВ 1 и 2), ХТЛВ I и II, и хепатитис Б, Ц и Д у хуманом материјалу;
2) ЛИСТУ Б:
- реагенси и производи реагенаса, као и материјали за контролу и калибрацију за одређивање следећих крвних група: "anti-Duffy" и "anti-Kidd";
- реагенси и производи реагенаса, као и материјали за контролу и калибрацију за одређивање недозвољених антиеритроцитних антитела;
- реагенси и производи реагенаса, као и материјали за контролу и калибрацију за одређивање и квантификовање сличних инфекција:рубела, токсоплазмоза и друго у хуманом материјалу;
- реагенси и производи реагенаса као и материјали за контролу и калибрацију за дијагностиковање наследних болести
(фенилкетонурија);
- реагенси и производи реагенаса, као и материјали за контролу и калибрацију за одређивање људских инфекција (цитомегаловирус, хламидија);
- реагенси и производи реагенаса, као и материјали за контролу и калибрацију за одређивање "ХЛА" ткивних група ("ДР, А, Б");
- реагенси и производи реагенаса, као и материјали за контролу и калибрацију и контролни материјали за одређивање тумор маркера ("ПСА");
- реагенси и производи реагенаса, као и материјали за контролу и калибрацију и софтвери за одређивање специфичности наследног ризика од трисомија 21;
- производи за самодијагностиковање као и материјали за контролу и калибрацију (препарати за мерење шећера);
3) средства за самотестирање;
4) остала инвитро дијагностичка медицинска средства

## Slide 15: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Упис у Регистар медицинских средстава (Члан 177)
Медицинска средства могу бити у промету у Републици Србији ако су уписана у Регистар медицинских средстава.
Упис у Регистар медицинских средстава врши се на основу:
сертификата о усклађености који је издат од надлежног нотификационог тела, односно изјаве о усклађености;
2) дозволе за стављање у промет медицинског средства које није усаглашено с директивама Европске уније за област медицинских средстава.
Министар надлежан за послове здравља прописује начин уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава из става 2. овог члана, као и садржај захтева за упис у Регистар медицинских средстава, измену, допуну, односно обнову уписа, као и брисање медицинског средства из Регистра медицинских средстава и рок на који се издаје дозвола за стављање у промет медицинског средства, зависно од врсте медицинског средства.

## Slide 16: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Подносилац захтева за упис у Регистар медицинских средстава (Члан 178)
Захтев за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава Агенцији подноси:
1) произвођач медицинског средства који има дозволу за производњу медицинског средства у Републици Србији;
2) овлашћени представник.
Подносилац захтева из става 1. овог члана (у даљем тексту: предлагач уписа) мора да има одговорно лице за вигиланцу медицинских средстава, као и одговорно лице за документацију у поступку уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, измене и допуне уписа у Регистар медицинских средстава, односно обнове уписа, с којима је закључио уговор о раду с пуним радним временом на неодређено време.
Предлагач уписа је одговоран за документацију у поступку уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава.
Предлагач уписа је одговоран за штету која може настати применом медицинског средства и обавезан је да Агенцији поднесе доказ о осигурању од последица примене медицинског средства.

## Slide 17: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Издавање решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава (Члан 179)
О упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава Агенција издаје решење.
За медицинска средства која су уписана у Регистар медицинских средстава на основу сертификата о усклађености који је издало надлежно нотификационо тело, решење о упису у Регистар медицинских средстава издаје се с роком важења 90 дана од дана истека првог рока важности сертификата о усклађености.
Медицинска средства из става 2. овог члана могу бити у промету најдуже 90 дана од дана истека рока из решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава.
За медицинска средства која су уписана у Регистар медицинских средстава на основу дозволе за стављање у промет коју је издала Агенција, решење о упису у Регистар медицинских средстава издаје се с роком важности уписа до дана истека дозволе за стављање медицинског средства у промет.
Дозвола из става 4. овог члана издаје се најдуже на три године од дана издавања дозволе за стављање медицинског средства у промет у зависности од степена ризика за корисника медицинског средства.
Агенција је дужна да изврши упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава даном издавања дозволе из става 4. овог члана.
Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава објављује се на сајту Агенције у року од 15 дана од дана издавања решења о упису.

## Slide 18: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Поступак уписа у Регистар медицинских средстава (Члан 180)
Захтев за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава, подноси се Агенцији, с документацијом прописаном овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.
Агенција је дужна да најкасније 30 дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана изврши формалну процену документације за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава, прописане у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.
Агенција доноси решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава најкасније 60 дана од дана пријема потпуног захтева.
Ако захтев за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава није потпун, односно ако уз захтев нису поднети прописани подаци и документа, Агенција писмено обавештава предлагача уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава да у року од 30 дана од дана пријема обавештења уклони недостатке наведене у обавештењу и достави Агенцији тражене податке и документе.
Рок из става 3. овог члана не тече од дана када Агенција достави обавештење из става 4. овог члана и наставља да тече од дана достављања тражених података.

## Slide 19: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Измене и допуне уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава (Члан 181)
Носилац уписа медицинског средства у Регистар обавезан је да пријави сваку измену и допуну у документацији на основу које је Агенција извршила упис у Регистар медицинских средстава.
Агенција је дужна да, најкасније 15 дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана, изврши формалну процену документације за измену и допуну уписа у Регистар медицинских средстава, прописане у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.
Агенција доноси решење о измени и допуни уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава најкасније 30 дана од дана пријема потпуног захтева.
Ако захтев није потпун, односно ако уз захтев нису поднети прописани подаци и документа, Агенција писмено обавештава предлагача уписа да у року од 30 дана од дана пријема обавештења уклони недостатке наведене у обавештењу и достави тражене податке и документе.
На сајту Агенције објављују се решења о измени или допуни уписа у Регистар медицинских средстава најкасније 15 дана од дана издавања решења о измени или допуни уписа.

## Slide 20: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Обнова уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава (Члан 182)
Захтев за обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, односно захтев за обнову дозволе за стављање у промет медицинског средства може се поднети Агенцији најкасније 60 дана пре истека рока из члана 179. овог закона.
Агенција је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана изврши формалну процену документације за обнову уписа у Регистар медицинских средстава прописане у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.
Агенција доноси решење о обнови уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава најкасније 30 дана од дана пријема потпуног захтева.
Ако захтев није потпун, односно ако уз захтев нису поднети прописани подаци и документа, Агенција писмено обавештава предлагача уписа да у року од 30 дана од дана пријема обавештења уклони недостатке наведене у обавештењу и достави Агенцији тражене податке и документа.
Рок из става 3. овог члана престаје да тече у случајевима из става 4. овог члана и наставља да тече од дана достављања тражених података.
Решење о обнови уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава објављује се на сајту Агенције у року од 15 дана од дана издавања решења.

## Slide 21: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Медицинска средства која се не уписују у Регистар медицинских средстава (Члан 183)
У Регистар медицинских средстава не уписују се медицинска средства:
1) која имају одобрење за клиничко испитивање;
2) која су намењена за наставак терапије за личну употребу одређеног пацијента по предлогу надлежног здравственог радника;
3) која су произведена по наруџбини за одређеног пацијента;
4) која су намењена за научна истраживања и развој.

## Slide 22: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Брисање медицинског средства из Регистра медицинских средстава (Члан 184)
Агенција доноси решење о брисању медицинског средства из Регистра медицинских средстава, ако утврди да:
1) је медицинско средство неприхватљиво штетно при прописаним условима примене;
2) подаци у документацији за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава нису тачни;
3) су подаци о носиоцу уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава непотпуни и нетачни;
4) је прошло 90 дана од истека рока важности решења о упису у Регистар медицинских средстава;
5) је прошло 30 дана од истека рока из доказа о осигурању од последица примене медицинског средства.
На писмени захтев носиоца уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, као и на основу писменог обавештења произвођача о томе да се одређено медицинско средство више не производи, односно да се повлачи из промета,
Агенција ће извршити брисање медицинског средства из Регистра медицинских средстава.
О брисању медицинског средства из Регистра медицинских средстава Агенција издаје решење најкасније 30 дана од дана утврђивања чињенице из ст. 1. и 2. овог члана

## Slide 23: Регулаторни прописи за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Увоз медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава (Члан 195)
Агенција може, изузетно, да одобри увоз медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава, а које је намењено за лечење одређеног пацијента или групе пацијената у случају њихове животне угрожености.
Министар надлежан за послове здравља прописује услове, начин и поступак за увоз медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава.

## Slide 24: Обележавање медицинских средстава
Закон о лековима и медицинским средствима
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. закон)
Обележавање медицинског средства и упутство за медицинско средство (Члан 200)
Свако медицинско средство у промету мора бити обележено у складу с решењем о упису тог медицинског средства у Регистар медицинских средстава, а обележје садржи:
1) назив медицинског средства;
2) име и адресу, односно назив и седиште произвођача;
3) име и адресу, односно назив и седиште овлашћеног представника;
4) квантитативни састав активне компоненте медицинског средства (ако је то неопходно);
5) упутство за употребу медицинског средства ако је то потребно;
6) услове чувања;
7) рок употребе (обележен на оба паковања, појединачном и збирном паковању);
8) број лота или серијски број;
9) датум и метод стерилизације (за стерилне производе);
10) ознаку да је производ стерилан, нетоксичан, апироген и да је за једнократну употребу;
11) потребне ознаке као што су "израђено по наруџбини" и "за клиничка испитивања";
12) обележавање стандарда за одређене врсте производа;
13) шифру важеће идентификације (ЕАН - код), ако је то потребно;
14) број решења о упису тог медицинског средства у Регистар медицинских средстава.
Уз свако медицинско средство прилаже се упутство за медицинско средство, било да се налази у самом паковању или се доставља уз медицинско средство.
Упутство за медицинско средство мора да буде написано на српском језику и мора у потпуности да одговара оригиналном тексту упутства произвођача.
Спољње и унутрашње паковање мора да буде обележено на српском језику за медицинска средства која пацијент самостално употребљава.
Садржај и начин обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског средства као и садржај упутства за употребу медицинског средства прописује министар надлежан за послове здравља.