## Slide 1: ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4: Визуализациони системи засновани на примени јонизујућег зрачења у нуклеарној медицини
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ

## Slide 2: ЦИЉЕВИ:
Обновити знања из области структуре атома и језгра
Схватити биолошке и физичке основе радионуклидних метода
Усвојити основне принципе интеракције зрачења с материјом
Упознати се са визуализационим уређајима који се користе у нуклеарној медицини:
Гама сцинтилациона камера.
Позитронска емисиона томографија-PET.
Хибридни уређаји: SPECT/СТ, PET/СТ

## Slide 3
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
То је грана медицине, тј. медицинска специјализација у којој је извршена интеграције медицине и других научних дисциплина у циљу проучавања функције и структуре органа.
Заснована на принципу коришћења радиoфармацеутика (радиоoбелeживaча) ради евaлуације молекуларних, метаболичких, физиолошких и патолошких стања у живом организму, а у циљу дијагостике, терапије или истраживања.

## Slide 4
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
in vivo дијагностика
in vitro дијагностика (IA)
функционална
морфофункционална
-тестови фиксације
-RGS (radio guided surgery)-детекција сентинелних lgl
тестови динамичког испитивања (стимулација, супресија...)
- сцантиграфија
“позитивна” визуализација
“негативна” визуализација
специфични и неспецифични
механизми акумулације
ДИЈАГНОСТИКA
ТЕРАПИЈА
######
RIA
FIA
LIA
EIA
IRMA
IFMA
...
компетитивне
некомпетитивне

## Slide 5: Радиообележивачи
Специфичним физиолошким процесима бивају преузети, а затим везани, метаболисани или излучени од стране циљних органа – функционални и морфолошки „imaging“.
Региструјући то зрачење одговарајући специфични визуализациони системи дају слику просторне дистрибуције радиофармацеутика. За дијагностичку примену користе се углавном гама емитери и позитронски радионуклиди, а за терапијску примену користе се углавном бета-минус и алфа емитери.

## Slide 6
Зрачење или радијација – природна појава преноса енергије кроз простор
- електромагнетним зрачењем
- честицама
Јонизујуће зрачење – зрачење које јонизује атоме материје
Основне врсте јонизујућег зрачења:
- електромагнетно или фотонско зрачење
- честично или корпускуларно зрачење
Јонизујуће зрачење

## Slide 7
сноп фотона, основних кванта (“пакетића”) енергије
описује се фреквенцијом зрачења или таласном дужином зрачења. Изузетно се рендгенско зрачење описује напоном којим је постигнуто то зрачење у киловолтима (kV)
Врсте јонизујућег зрачења:
- рендгенско „X“ зрачење (W.C.Röntgen, енгл. X-rays)
- гама „γ“ зрачење
E=h*v
Електромагнетна зрачења

## Slide 8
Честично зрачење – сноп врло брзих субатомских честица или група, енергијом честица – у електронволтима (eV), keV или MeV
Врсте:
- алфа зрачење (α-зрачење) – сноп брзих α-честица (језгра атома хелијума - два протона и два неутрона),
- бета-зрачење (β-зрачење) – сноп брзих β-честица (електрона),
- електронско зрачење – сноп брзих електрона, по природи
једнако β-зрачењу,
- неутронско зрачење – сноп брзих неутрона,
- остало: протонско, деутеронско, тритонско, тешкојонско зрачење и др.
Корпускуларна зрачења

## Slide 9: Грађа атома
+
=
Z
N
Бр неутрона
A
Бр нуклеона
Масени број
Атомски број
Бр протона
Атом може бити у два енергетска стања: основно атомско стање и побуђено (есцитовано) стање. У основном стању када атом прими Е (енергију) прелази у побуђено стање.

## Slide 10
Како се језгра ослобађају вишка енергије
-Радиоактивни распади-

## Slide 11: Алфа распад
Бета - распад
Бета + распад
Електронски захват

## Slide 12: Изомерни прелаз
Гама распад
Током радиоактивног распада потомак може имати ексцитирано стање
Прелазак у ниже енергетско стање праћено је емитовањем гама кванта
Т1/2 ексцитираних стања може бити и преко 600 година

## Slide 13
Генерално узевши, на који ће се начин неки изотоп трансформисати, односно која ће врста распада бити више или мање заступљена, као и које ће енергије и који релативни интензитет имати емитоване честице и (или) гама кванти унапред је дефинисана и зависи само од броја протона и неутрона у језгру и представља “личну карту” за сваки изотоп.

## Slide 14
Нуклид – Атомско језгро са егзактним саставом, односно масеним (А) и атомским (Z) бројем
• Радионуклид – Нестабилни односно радиоактивни нуклид
• Изотопи – Нуклиди са истим атомским а различитим масеним бројем (иста хемијска својства)
• Изобари – Нуклиди са истим масеним а различитим атомским бројем (различита хемијска својства)
• Изомери – Нуклиди који имају исти број протона и неутрона али имају различита енергетска стања

## Slide 15
У дијагностичкој нуклеарној медицини нормално се користе активности у опсегу mCi - mCi (37 kBq - 37 MBq)
У терапијској нуклеарној медицини нормално се користе активности до 200 mCi (do 7.4 GBq)
Јединице радиоактивности
БЕКЕРЕЛ
1Bq=1 распад у секунди
kilo, mega, giga, tera....
КИРИ
1Ci=3.7x 1010 Bq
mili, mikro, nano, piko

## Slide 16
Интеракција зрачења са материјом

## Slide 17
Пролазећи кроз материјалну средину, јонизујуће зрачење интеррeагује са атомима и молекулима средине
Последица: Јонизујуће зрачење губи енергију
Последица: Материјална средина се мења физички, хемијски, а жива материја и биолошки
Честична/корпускуларна зрачења (микросистеми који имају масу)
Електромагнетна/квантна зрачења (немају масу већ само енергију)

## Slide 18
Корпускуларна зрачења
Интеракција подразумева предају (кинетичке) енергије (LET) које носи зрачење (сноп брзих пројектила) материји кроз коју зрачење пролази!
Ако мета прими кинетичку енергију честице и та енергија задржи исту форму, при чему се мета ставља у покрет, та се интеракција назива
ЕЛАСТИЧНИ СУДАР
Уколико мета приликом преноса кинетичке енергије са честице утроши ту енергију на промену стања, та интеракција се назива
НЕЕЛАСТИЧНИ СУДАР
Кинетичку енергију упадне честице апсорбује електрон, што узрокује ЕКСЦИТАЦИЈУ ИЛИ ЈОНИЗАЦИЈУ АТОМА

## Slide 19
Комптонов ефекат
Фотоелектрични ефекат
Ефекат стварања парова
Јонизација
Предавање енергије (LET)
Електромагнатна зрачења

## Slide 20
Детекција јонизујућег зрачења

## Slide 21
ЈОНИЗАЦИОНИ - користе способност радиоактивних зрака да јонизују гас (Geiger-Mullerov бројач, јонизационе коморе, пропорционални детектори...)
СЦИНТИЛАЦИОНИ - користе особину радиоактивних зрака да код неких материјала изазивају појаву сцинтилација (светлуцања)
ДЕТЕКТОРИ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

## Slide 22
То су најчешће коришћени детектори у нуклеарној медицини за визуализационе системе
Сцинтилациони материјали имају особину да када су ексцитирани упадним зрачењем, као што је γ фотон, реемитују апсорбовану енергију у виду фотона видљиве светлости. Ово краткотрајно светлуцање је слично светлуцању искри па је названо сцинтилација (lat. scintilla значи искра).
  Кристали алкалних халида (NaI(Tl), Cs(Na)...) комплексних оксида (BGO, GSO...) се најчешће користе у сцинтилационим детекторима
  Њихове кључне особине су висока зауставна моћ, добро време одговора, висока ефикасност, добра енергетска резолуција, материјал сцинтилатора треба да је провидан...
Сцинтилациони детектор

## Slide 23
У основи елементи сваког сцинтилационог детектора су:
• сцинтилатор
• светловод
• фотомултипликатор (PMT)
NaI (Tl) кристал
PMT
светловод
Сцинтилатор
Сцинтилациони детектор

## Slide 24
Два основна облика детектора су
правоугаони (rectangular)
кружни (circular)
Различита конструкцијска решења:
- један, два, три или четири детектора
- могућност ротације детектора (SPET, variable angle SPET)
- whole body modalitet
- coincidence modalitet за детекцију (SPET&PET system)
- hybrid fusion image системи (SPET&CT, SPET&MRI)...
- камера за специјалне намене (miocardial, thyroid... imaging)
Дијаметар кристала у гама камери варира од 6 до око 9.5 mm ; у SPET/PET системима дебљина кристала се креће до 25.4 mm
Сцинтилациони детектор

## Slide 25
ГАМА СЦИНТИЛАЦИОНА КАМЕРА

## Slide 26
Гама камером се добија приказ (сцинтиграм) расподеле радиофармцеутика у телу болесника.
Основни делови
колиматор
сцинтилациони детектор
конзола - електрична кола (коло за позиционирање, амплитудни анализатор , рачунарски систем)
ГАМА СЦИНТИЛАЦИОНА КАМЕРА

## Slide 27
КОЛИМАТОР
селектује правац долазећих фотона.
Parallel hole
Pinhole Fan beam (diverging)
Cone beam (converging)

## Slide 28
КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ
Gamma scintilation camera
ADC
Computer
Gamma scintilation
camera
Computer
ADC
Analog
Digital
Предности дигиталне слике
Обрада
Архивирање
Пренос, мреже, телемедицина

## Slide 30
Приказ тродимензионалне дистрибуције радиофармацеутика у ткиву/органу путем компјутерски реконструисаних слика/слојева у трансверзалним, сагиталним, короналним и косим пројекцијама. Nuclear medical imaging (сцинтиграфија) може се поделити у три категорије:
Конвенционалне или планарне сцинтиграфије
Single photon emission computed tomography (SPECT)
Positron emission tomography (PET)
Hybrid imaging
СЦИНТИГРАФИЈА
Односно NUCLEAR MEDICINE IMAGING

## Slide 31
“Негативна” визуализација
Добија се слика поља хипофиксације и/или “хладних” поља на месту где се у испитиваном органу налази патолошка промена
ПЛАНАРНЕ СЦИНТИГРАФИЈЕ
Неспецифична визуализација
99mTc-колоид
специфична визуализација 131I

## Slide 32
“Позитивна” визуализација
Добија се слика интензивније акумулације или “топлих” поља на месту где се у испитиваном органу налази патолошка промена
Специфична визуализација
99mTc-Tektrotyd
Специфична визуализација 131I-MIBG
ПЛАНАРНЕ СЦИНТИГРАФИЈЕ

## Slide 33
Генерисање 2D планарних пројекција ротирањем детектора око осе ротације (пацијента) или у некој другој комбинацији која зависи од конструкције камере и врсти студије која се изводи.
Single photon emission computed tomography (SPECT)

## Slide 34
Nuclear medicine imaging

## Slide 35
Потрабл гама камере “eZ-Scope-handheld” Сцинтиграфија у реалном времену, 2-D или 3-D. Примена у хирургији, непокретних пацијената, мале деце.
Nuclear medicine imaging

## Slide 36
Представља технику молекуларног имиџинга која се користи карактеристикама позитронског распада радионуклида.
Позитронска емисиона томографија PET
11C 13N 15O 18F
Анихилациони фотони емитују се приближно под углом од 180° и бивају регистрована од тзв. детекторских прстенова. Тако сеподаци добијају симултано (cross sections) који касније учествују у 3D реконструкцији слике.

## Slide 37
Hybrid imaging: SPECT-PET/CT
SPECT/PET + CT > SPECT/PET i CT
CT-а омогућава израду трансмисијских мапа за корекцију атенуације, са којима се коригује атенуација SPECT/PET-а. Аквизиција корекцијске мапе помоћу CT-а.
SPECT/CT снимање се може вршити као целог тела или одређене регије с истовременим снимањем нискоенергетског CT-a (“low dose” CT)
Додатно се може, у случају клиничке индикације, учинити и дијагностички CT са интравенским контрастом.

## Slide 38
SPECT
CT
SPECT
CT
Hybrid imaging: SPECT-PET/CT

## Slide 39
SPECT
CT
SPECT
CT
Hybrid imaging: SPECT-PET/CT

## Slide 40
Hybrid imaging: SPECT-PET/CT

## Slide 41
SPECT
Spoj
Sensitivnosti i Specifičnosti SPECT/PET-a
CT
sa
Anatomskim detaljima CT-a
Hybrid imaging: SPECT-PET/CT

## Slide 42
Značaj:
  Precizna anatomska lokalizacija funkcionalnih promena (planarna/SPECT/PET)
  Povećanje senzitivnosti
  Povećanje specifičnosti
  Poboljšanje korekcije atenuacije
  ↓
  Rana detekcija i praćenje promena
  Planiranje terapije
  Praćenje terapije
Hybrid imaging: SPECT-PET/CT
Notes: Modified Slide

## Slide 43
Hybrid imaging: SPECT-PET/CT

## Slide 44
Hybrid imaging: SPECT-PET/CT

## Slide 45
ХВАЛА НА ПАЖЊИ